Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

SCHWILLE - ELEKTRONIK

Produktions- und Vertriebs GmbH

Benzstrasse 1 A

85551 Kirchheim/ Germany

EMV Prüfbericht

EMC Testreport

Gegenstand	GC Systems

Equipment (EUT)

Hersteller	DPS Instruments,Inc.

Manufacturer

Typ	Series 600 Modular GC Systems

Type

Serien Nr.	102007-100

Serial Number

Auftraggeber	DPS Instruments,Inc.

Customer

Anforderung	DIN EN 61326-1; VDE 0843-20-1:2006-10 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und

Requirement	Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61326-1:2005);

DIN EN 61326-2-2; VDE 0843-20-2-2:2006-10 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und

Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 2-2: Besondere Anforderungen -Prüfanordnung,

Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale für ortsveränderliche Prüf-, Mess- und

Überwachungsgeräte für den Gebrauch in Niederspannungs-Stromversorgungsnetzen

(IEC 61326-2-2:2005); EN 61326-2-2:2006

Ergebnis	Die Übereinstimmung mit den Anforderungen ist erfüllt.

Result	The compliance with the requirements is fulfilled.

Gesamt	41 Seiten

Total	41 pages

Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge und Änderungen bedürfen der

Genehmigung des ausstellenden Laboratoriums. Prüfberichte ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand. Die Messgrößen und die Kalibrierungen sind

rückführbar auf nationale DKD Einheiten.

This test report may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Test

reports without signature and seal are not valid. This test report applies to the tested object only. The measurement

and calibration is traceable to national DKD normals.

Stempel	Datum	Leiter des Laboratoriums

Seal	Date	Head of the laboratory

19.11.2007	i.A. Manfred Schiedrich

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 1

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfliste	Ergebnis	Seite

Index	Result	Page

Prüfung der Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladungen (ESD)	Test bestanden	7

Susceptibility Against Electrostatic Discharge - Air Discharge (ESD)	Test passed	7

Prüfung der Störfestigkeit gegen transiente Störsignale (BURST)	Test bestanden	12

Susceptibility Against ns-Pulses (BURST)	Test passed	12

Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (SURGE)	Test bestanden	15

Susceptibility Against Spike Injection (SURGE)	Test passed	15

Prüfung der Störfestigkeit gegen kurzzeitige Spannungseinbrüche	Test bestanden	17

Immunity Against Voltage Dips and Short Interruptions	Test passed	17

Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente Einstrahlung	Test bestanden	19

Susceptibility Against Radiated Fields	Test passed	19

Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente Einströmung	Test bestanden	22

Susceptibility Against Conducted Sinus Wave	Test passed	22

Messung der Funkstörspannung	Test bestanden	24

Measuring Conducted Voltage Emission	Test passed	24

Messung der elektrischen Funkstörfeldstärke	Test bestanden	30

Measuring Radiated E-Field Emission	Test passed	30

Messung der Oberschwingungsströme	Test bestanden	38

Measuring Harmonic Current Emission	Test passed	38

Messung der Spannungsänderungen und Flicker	Test bestanden	40

Measuring of voltage changes and flicker	Test passed	40

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 2

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfplan - Projektdaten

Testplan - Project Data

Ansprechpartner des Auftraggeber	Frau Schambeck, Herr David Pierce

Test Manager - Customer	Mrs. Schambeck, Mr. David Pierce

Kundenteilnehmer während der Prüfung	Frau Schambeck, Herr David Pierce

Customer Manager Present during Test	Mrs. Schambeck, Mr. David Pierce

Eingang der Prüfmuster	14.11.2007

Date of Receipt of Equipment Under Test

Durchführung der Prüfung	14.11.2007

Date of Measurement

Normativer Stand	14.11.2007

Standardizing date

Zustand des Prüfmusters	Neuwertig

Condition of Equipment Under Test (EUT)	New

Verantwortlich für die Durchführung	Herr Schiedrich

Test Manager Laboratory	Mr. Schiedrich

Verantwortlich für den Prüfbericht	Herr Schiedrich

Compilation of Test Report by	Mr. Schiedrich

Umgebungsbedingungen

Environment

Eingesetzte wesentliche Meßgeräte	Testo 608 H1	SN. 30119134	Kal./Cal. 8.2008

Essential Test Equipment	Testo 560 5129	SN. 0000461/508	Kal./Cal. 8.2008

Messunsicherheit Feuchte	+- 0,9 %

Calibration Uncertainty Humidity

Meßunsicherheit Temperatur	+- 0,13 %

Calibration Uncertainty Temperature

Meßunsicherheit Druck	+- 0,18 %

Calibration Uncertainty Pressure

Temperatur	23 °C

Temperature

Luftdruck	941 hPa

Atmospheric Pressure

Luftfeuchte	33 %

Relative Humidity

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 3

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfplan - Normative Mindest Anforderungen

Testplan - Normative Min. Requirement

Diese Normen benennt undatierte Verweise zu den angewendeten Produktnormen. Gemäß Kundenauftrag wurden immer die aktuellen

Prüfnormen verwendet. These norms name undated reprimands to the used norms. In accordance with customer order the current

test standards were always used. Die IEC, EN, DIN EN Normen können voneinander abweichen. Die Prüfungen werden so ausgeführt das

die DIN EN Normen erfüllt werden. Soweit möglich werden die Forderungen der IEC und der EN Normen auch erfüllt. The International

Electronical Commission, EN, DIN EN standards can deviate from each other. The examinations so implemented that the DIN EN

standards to be fulfilled. As far as possible the demands of the International Electronical Commission and the EN standards are

also fulfilled.

DIN EN 61326-1; VDE 0843-20-1:2006-10 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine

Anforderungen (IEC 61326-1:2005); Deutsche Fassung EN 61326-1:2006

DIN EN 61326-2-2; VDE 0843-20-2-2:2006-10 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 2-2:

Besondere Anforderungen - Prüfanordnung, Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale für ortsveränderliche Prüf-, Mess- und

Überwachungsgeräte für den Gebrauch in Niederspannungs-Stromversorgungsnetzen (IEC 61326-2-2:2005); Deutsche Fassung EN

61326-2-2:2006

Störaussendung

Emission

Anschluß	Störgröße	EMV Grundnorm	Klasse

I/O Port	Description	EMC Specification	Class

AC/ DC Netz	Aussendung	DIN EN 55011	Klasse B

AC/ DC Power	Emission	Class B

Gehäuse	Aussendung	DIN EN 55011	Klasse B

Housing	Emission	Class B

AC/ DC Netz	Aussendung	DIN EN 61000-3-2

AC/ DC Power	Emission

AC/ DC Netz	Aussendung	DIN EN 61000-3-3

AC/ DC Power	Emission

Störfestigkeit	Tabelle 1	Prüfwert	Bewertungskriterium

Immunity	Table 1	Test Level	Performance Criteria

Gehäuse	ESD	DIN EN 61000-4-2	4 kV Kontakt/ Contact	B

Housing	4 kV Luft/ Air

HF Feld	DIN EN 61000-4-3	3 V/m 80 MHz - 1 GHz	A

RF Sinus Wave	3 V/m 1,4 GHz - 2 GHz

1 V/m 2 GHz - 2,7 GHz

AC Netz	Spannungseinbruch	DIN EN 61000-4-11	0 % 10 ms	B

AC Power	Voltage Dips	0 % 20 ms	B

70 % 500 ms	C

Unterbrechung	DIN EN 61000-4-11	0%5s	C

Short Interruptions

Schnelle Transienten	DIN EN 61000-4-4	1 kV (5/50ns, 5kHz)	B

BURST

Stoßspannungen	DIN EN 61000-4-5	500 V Line-Line	B

SURGE	1000 V Line- Earth

HF Einströmung	DIN EN 61000-4-6	3 V (150 kHz-80 MHz)	A

Conducted Sinus Wave

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 4

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

EMV Prüfplan

EMC Testplan

Konfiguration des Prüflings

Configuration of Equipment Under Test (EUT)

Größe des Prüflings	HxBxT	48 cm x 48 cm x 43 cm Tischaufbau

Dimension EUT	HxWxD	Table Top Equipment

Bestandteil des Prüflings

Parts of Equipment Under Test (EUT)

Series 600 Modular GC Systems

Zusammensetzung des Prüfling

Composition test specimen

Alle Teile des EUTs werden mindestens einmal überprüft.

All parts of EUT will at least once be examined.

Eingangs-/ Ausgangsanschlüsse

Input/ Output Connection

AC Versorgungsleitung/ Power cable, ungeschirmt/ unshielded, 2 m Länge/ Length

Zusatzgeräte

Accessory equipment

Die Anordnung der Teile entspricht der späteren Installation.

The order of the parts corresponds to the later installation.

Verkabelung und Erdung

Wiring and grounding

Die Verkabelung erfolgt nach den Vorgaben des Kunden.

The wiring is carried out according to the handicaps of the customer.

Art der Erdung	PE

Ground Bonding

Keine magnetisch empfindlichen Bauteile vorhanden.

No magnetically sensitive construction units available.

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 5

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Betriebsbedingungen des Prüflings während der Prüfung

Operating conditions of the test specimen during the tests

Betriebsart Verwendung	Gerätezustand	Störquelle	Bewertung	Messung/ Measurement

Mode	Use	Condition	Source	Assessment	Emission	Immunity

—————————————————————————————————————————————————

Start	Kurzzeitig	Reset CPU	CPU	Kurzzeitig	Nein	Nein

Init	Shortly	Reset CPU	Shortly	No	No

—————————————————————————————————————————————————

In Betrieb	Messen	Arbeitsmodus	CPU	Dauernd	Ja	Ja

In Use	Measuring	Working Mode	State	Yes	Yes

Versorgung

Supply

Versorgungsspannung	230 V AC LNPE

Supply Voltage

Leistung	1300 VA

Power

Versorgungsfrequenz	50 Hz

Supply frequency

Festlegung von Funktionskriterien

Description of Performance Criteria

A	Der Prüfling muss während und nach der Einwirkung der Störung ohne Funktionsminderung funktionie-

ren. Of a computer data are conveyed and indicated error free. The test specimen must function during

and after the effect of the disturbance without function reduction.

B	Der Betrieb muss fehlerfrei funktionieren. Nach dem Abklingen der Störung ist der bestimmungsgemäße

Betrieb selbstständig einzunehmen. The enterprise must function error free. After fading away the

disturbance the intended function is to be taken independently.

C	Jede andere Störung. Every other disturbance.

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 6

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfung der Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladungen (ESD)	Test bestanden

Susceptibility Against Electrostatic Discharge - Air Discharge (ESD)	Test passed

Prüfverfahren/ Test Specification

DIN EN 61000-4-2, Ausgabe:2001-12, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-2: Prüf- und

Messverfahren; Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität (IEC 61000-4-2:1995

+ A1:1998 + A2:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001

Eingesetzte wesentliche Meßgeräte/ Essential Test Equipment	Kal./Cal.

EM-TEST ESD Generator mit Entladeteil/ with probe	ESD	SN. (30) EM 4667	8.2008

Kalibrierung des Messaufbaues/ Verification of Test Setup

Meßunsicherheit Strom/ Calibration Uncertainty Current	+- 3 %

Meßunsicherheit Zeit/ Calibration Uncertainty Time	+- 0,01 %

Prüfdurchführung/ Test Operation

Messplatz 2/ Test Site 2

Absorberhalle/ Anechoic Chamber (Foam)

Testaufbau/ Test Setup

ESD Generator

ESD Generator

Prüfling

EUT

Impulse je Prüfpunkt/ Pulse/ Test point	10 Impulse/ 10 Pulses

Wiederholzeit/ Periode	1 Impuls/ Sekunde 1 Puls / Sec.

Das Ziel des Tests ist die Reaktion des Gerätes zu bestimmen, die von Menschen verursacht werden, die z.B.

auf einen Kunstfaserteppich gehen. The aim of this test is to determine the reaction of the EUT to electrostatic

discharges produced by the personnal for example by walking on a carpet made of synthetic fibre. Der

Erdanschluß wird an die Bezugsmasseplatte angeschlossen. EUT with earth wire connected to the

groundplane. Das Zeitintervall zwischen aufeinanderfolgenden Entladungen wird auf eine Zeitdauer ausge-

dehnt, die den Abbau der auf den Prüfling aufgebrachten Ladung erlaubt. The time interval between

successive discharges shall be extended to the time necessary to allow decay of the charge from the EUT.

Die Entladung statischer Elektrizität werden nur an solchen Punkten und Oberflächen des Prüflings

ausgeführt, die Bedienpersonal bei üblicher Verwendung zugänglich sind. The static electricity discharges

shall be applied only to those points and surfaces which are accessible to persons during normal use of the

intended functions.

Gemessene Anschlüsse/ Measuring Ports

Gehäuse/ Enclosure

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 7

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfdurchführung	Betriebszustand	In Betrieb

Test operation	Applicability	In Use

13	14

1	3

2

4

16

12

5

9

7

11

10

8

6

15

Luftentladung	Prüfspannung/ Charge voltage

Air discharges	+2kV +4kV +6kV +8kV +15kV	-2kV -4kV -6kV -8kV -15kV

Entladepunkt	Bewertungskriterium

Charge point	Performance Criteria

1

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

2

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

3

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

4

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

5

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

6

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

7

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

8

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

9

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

10

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

11

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

12

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

13

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

14

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

15

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

16

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 8

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfdurchführung	Betriebszustand	In Betrieb

Test operation	Applicability	In Use

1

1

8

2

7

8

2

7

3

6

4                          	5

6

3

4

5

Luftentladung	Prüfspannung/ Charge voltage	Kontaktentladung

Air discharges	+2kV +4kV +6kV +8kV +15kV	-2kV -4kV -6kV -8kV -15kV Contact discharges

Entladepunkt	Bewertungskriterium	Entladepunkt

Charge point	Performance Criteria	Charge point

1

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

2

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

3

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

4

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

5

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

6

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

7

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

8

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

1

3

5

7

2

4

6

8

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 9

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfdurchführung	Betriebszustand	In Betrieb

Test operation	Applicability	In Use

1

3

2

1

4

3

2

5

4

5

6

6

7

8

7

8

Luftentladung	Prüfspannung/ Charge voltage	Kontaktentladung

Air discharges	+2kV +4kV +6kV +8kV +15kV	-2kV -4kV -6kV -8kV -15kV Contact discharges

Entladepunkt	Bewertungskriterium	Entladepunkt

Charge point	Performance Criteria	Charge point

1

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

2

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

3

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

4

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

5

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

6

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

7

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

8

A    A    --    A    --          A    A    --    A    --

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

A	A	A	--	--	A	A	A	--	--

1

3

5

7

2

4

6

8

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 10

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfdurchführung	Betriebszustand In Betrieb

Test operation	Applicability	In Use

Entladung auf Koppelplatte	Prüfspannung/ Charge voltage

Contact Discharge on coupling plate	+2kV +4kV +6kV +8kV	-2kV -4kV -6kV -8kV

Entladepunkt/ Charge point	Bewertungskriterium/ Performance Criteria Ausfallzeit/ Failure Time

————————————————————————————————————————————————

Koppelplatte unter Prüfling HCP	A	A	A	A	A	A	A	A

CP under EUT

————————————————————————————————————————————————

Koppelplatte rechts Prüfling VCP	A	A	A	A	A	A	A	A

CP rightside EUT

————————————————————————————————————————————————

Koppelplatte vor Prüfling VCP	A	A	A	A	A	A	A	A

CP before EUT

————————————————————————————————————————————————

Koppelplatte links Prüfling VCP	A	A	A	A	A	A	A	A

CP leftside EUT

————————————————————————————————————————————————

Koppelplatte hinter Prüfling VCP	A	A	A	A	A	A	A	A

CP behind EUT

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 11

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfung der Störfestigkeit gegen transiente Störsignale (BURST)	Test bestanden

Susceptibility Against ns-Pulses (BURST)	Test passed

Prüfverfahren/ Test Specification

DIN EN 61000-4-4, Ausgabe:2005-07 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-4: Prüf- und

Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst (IEC

61000-4-4:2004); Deutsche Fassung EN 61000-4-4:2004

Eingesetzte wesentliche Meßgeräte/ Essential Test Equipment	Kal./Cal.

EM Test Burst Generator/ Test Generator	EFT 500	SN. (250) 0495/32	8.2008

Kalibrierung des Messaufbaues/ Verification of Test Setup

Traceability Standards	Meßunsicherheit Spannung/ Calibration Uncertainty Voltage	+- 3 %

Meßunsicherheit Zeit/ Calibration Uncertainty Time	+- 0,01 %

Aufbaufoto / Setup photo

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 12

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfdurchführung	Betriebszustand	In Betrieb

Test operation	Applicability	In Use

Prüfdurchführung/ Test Operation	Messplatz 2/ Test Site 2

Wiederholfrequenz/ Frequency  5, 2.5 kHz +- 20%	Anstiegszeit/ Rise time	5 ns +- 30%

Burstperiode/ Period	300 ms +- 20%	Impulsdauer/ Pulse Duration	50 ns +- 30%

Burstdauer/ Burst Duration	15 ms +- 20%

Dauer /Time	1 Minute

Kapazitive Einkopplung mit Kondensator

Capacitive Coupling with condensator

Gemessene Anschlüsse	Bewertungskriterium/ Performance Criteria bzw. Ausfallzeit/ Failure Time

Measuring Ports	+500V	-500V	+1kV	-1kV	+2kV	-2kV	+4kV	-4kV

Wiederholfrequenz/Frequency  5 kHz	5 kHz	5 kHz	5 kHz	5 kHz	5 kHz	2,5kHz	2,5kHz

————————————————————————————————————————————————

L1	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

N	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

L1, N	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

PE	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

L1, PE	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

N, PE	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

L1, N, PE	A	A	A	A	A	A	--	--

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 13

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfdurchführung	Betriebszustand	In Betrieb

Test operation	Applicability	In Use

Prüfdurchführung/ Test Operation	Messplatz 2/ Test Site 2

Wiederholfrequenz/ Frequency  100 kHz +-20%	Anstiegszeit/ Rise time	5 ns +- 30%

Burstperiode/ Period	300 ms +- 20%	Impulsdauer/ Pulse Duration	50 ns +- 30%

Burstdauer/ Burst Duration	0,75 ms +- 20%

Dauer /Time	1 Minute

Kapazitive Einkopplung mit Kondensator

Capacitive Coupling with condensator

Gemessene Anschlüsse	Bewertungskriterium/ Performance Criteria bzw. Ausfallzeit/ Failure Time

Measuring Ports	+500V	-500V	+1kV	-1kV	+2kV	-2kV	+4kV	-4kV

————————————————————————————————————————————————

L1	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

N	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

L1, N	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

PE	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

L1, PE	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

N, PE	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

L1, N, PE	A	A	A	A	A	A	--	--

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 14

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (SURGE)	Test bestanden

Susceptibility Against Spike Injection (SURGE)	Test passed

Prüfverfahren/ Test Specification

DIN EN 61000-4-5; VDE 0847-4-5:2007-06 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-5: Prüf- und

Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (IEC 61000-4-5:2005); Deutsche Fas-

sung EN 61000-4-5:2006

Eingesetzte wesentliche Meßgeräte/ Essential Test Equipment	Kal./Cal.

EM Test Prüfgenerator/ Test Generator	VCS 500	SN. (138) 1295/03	8.2008

Kalibrierung des Messaufbaues/ Verification of Test Setup

Traceability Standards	Meßunsicherheit U/I / Calibration Uncertainty V/C +- 3 %

Meßunsicherheit Zeit/ Calibration Uncertainty Time +- 0,01 %

Prüfdurchführung/ Test Operation

Messplatz/Test Site	5

Triggerung/Trigger	Vorgabe per Software./ Scaling by Software.

Aufbaufoto/ Setup photo

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 15

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfdurchführung	Betriebszustand	In Betrieb

Test operation	Applicability	In Use

Quellenimpedanz	Source Impedance	2 Ohm ohms 18 uF

Impuls/ Prüfpunkt	Pulse/ Test point	5 Impulse/ Pulses

Wiederholzeit	Periode	1 Impuls/ Minute Puls / Min.

Gemessene Anschlüsse	Bewertungskriterium/ Performance Criteria bzw. Ausfallzeit/ Failure Time

Measuring Ports	+500V	-500V	+1kV	-1kV	+2kV	-2kV	+4kV	-4kV

————————————————————————————————————————————————

L1, N	0°	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

L1, N	90°	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

L1, N	270°	A	A	A	A	A	A	--	--

Quellenimpedanz	Source Impedance	2 + 10 Ohm ohms 9 uF

Impuls/ Prüfpunkt	Pulse/ Test point	5 Impulse/ Pulses

Wiederholzeit	Periode	1 Impuls/ Minute Puls / Min.

Gemessene Anschlüsse	Bewertungskriterium/ Performance Criteria bzw. Ausfallzeit/ Failure Time

Measuring Ports	+500V	-500V	+1kV	-1kV	+2kV	-2kV	+4kV	-4kV

————————————————————————————————————————————————

L1, PE	0°	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

N, PE	0°	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

L1, N, PE	0°	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

L1, PE	90°	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

N, PE	90°	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

L1, N, PE	90°	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

L1, PE	270°	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

N, PE	270°	A	A	A	A	A	A	--	--

————————————————————————————————————————————————

L1, N, PE	270°	A	A	A	A	A	A	--	--

Bemerkungen/ Remarks	--

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 16

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfung der Störfestigkeit gegen kurzzeitige Spannungseinbrüche	Test bestanden

Immunity Against Voltage Dips and Short Interruptions	Test passed

Prüfverfahren/ Test Specification

DIN EN 61000-4-11, Ausgabe:2005-02 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) -Teil 4-11: Prüf- und

Messverfahren - Prüfungen der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und

Spannungsschwankungen (IEC 61000-4-11:2004);Deutsche Fassung EN 61000-4-11:2004

Eingesetzte wesentliche Meßgeräte/ Essential Test Equipment	Kal./Cal.

EM Test Netzausfallgenerator/ Power Generator	PFS 500	SN. (66) 0795/07	8.2008

Kalibrierung des Messaufbaues/ Verification of Test Setup

Traceability Standards	Meßunsicherheit Spannung / Calibration Uncertainty Voltage +- 3 %

Meßunsicherheit Zeit/ Calibration Uncertainty Time +- 0,01 %

Aufbaufoto/ Setup photo

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 17

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfdurchführung	Betriebszustand	In Betrieb

Test operation	Applicability	In Use

Prüfdurchführung	Messplatz 5

Test Operation	Test Site 5

Impulsfolge	Drei Einbrüche in 10 s Intervall

Sequence	Three Dips in 10 s intervals

Prüfpegel	Unterbruch in Schwingungen/ Duration of power fail

Test levels	Bewertungskriterium/ Performance Criteria bzw. Ausfallzeit/ Failure Time

0,5	0,5	1	5	10	25	50	250

10ms	10ms	20ms	100ms	200ms	500ms	1s	5s

Phase L1/ Phases L1	0°	180°	0°	0°	0°	0°	0°	0°

—————————————————————————————————————————————

80 % Ut	A	A	A	A	A	A	A	A

—————————————————————————————————————————————

70 % Ut	A	A	A	A	A	A	A	A

—————————————————————————————————————————————

40 % Ut	A	A	A	A	A	A	A	A

—————————————————————————————————————————————

0 % Ut	A	A	A	A	B	B	B	B

Bemerkungen	--

Remarks

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 18

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente Einstrahlung	Test bestanden

Susceptibility Against Radiated Fields	Test passed

Prüfverfahren/ Test Specification

DIN EN 61000-4-3; VDE 0847-4-3:2006-12 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-3: Prüf- und

Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder (IEC 61000-4-

3:2006); Deutsche Fassung EN 61000-4-3:2006

Eingesetzte wesentliche Meßgeräte/ Essential Test Equipment	Kal./Cal.

Alle Frequenzbereiche All frequency range

MEB Richtkoppler/ Coppler	RK 100	SN.	13046	8.2008

R & S Leistungsmesser/ Power Meter	NRVS	SN.	845443/006	8.2008

R & S Leistungsmeßkopf/ Power Head	NRV-Z51	SN.	825102/024	8.2008

Chauvin Arnoux Fieldmeter	CA 43	SN.	1171555 BY	8.2008

Frequenzbereich 2/ Frequency range 2:	80 MHz - 500 MHz

R & S Messender/ Transmitter	SMY 01	SN.	843574/006	8.2008

Bonn BLWA Verstärker/ Amplifier	BLWA1050 SN.	93804	8.2008

Chase Log.Per. Antenne/ Antenna	CBL 6111	SN.	1764	8.2008

Frequenzbereich 3/ Frequency range 3:	500 MHz - 1000 MHz

R & S Messender/ Transmitter	SMY 01	SN.	843574/006	8.2008

MPD Verstärker/ Amplifier	LAB510-120 SN.	3175B-1	8.2008

Chase Log.Per. Antenne/ Antenna	CBL 6111	SN.	1764	8.2008

Frequenzbereich 4/ Frequency range 4:	1000 MHz bis 3000 MHz

R & S Messender/ Transmitter	SML 03	SN.	101038	8.2008

Kalmus HF Verstärker/ Amplifier	SINPRO	SN.	8001-1	8.2008

R & S Log.Per. Antenne/ Antenna	HL040	SN.	361393/023	8.2008

Kalibrierung des Messaufbaues/ Verification of Test Setup

Traceability Standards	Meßunsicherheit/ Calibration Uncertainty +- 1,25 dB

Die Anordnung der Teile entspricht der späteren Installation. The order of the parts corresponds to the later

installation. Die Verkabelung erfolgt nach den Vorgaben des Kunden. The wiring is carried out according to the

handicaps of the customer. Der Prüfling ist kleiner als der homogene Bereich. The EUT is smaller than the

homogeneous area. Gehäuse nach Installationshinweise geerdet. Case according to installation note grounded.

Leitung/en 1 m geführt und mit Ferrite entkoppelt. Cabel/s stocked 1 m and with ferrite completed

Messender

Transmitter

Verstärker

Amplifier

Richtkoppler

Coppler

Leistungsmesser

Power Meter

13     14     15     16

9     10     11     12

5      6      7      8            Feldstärkemeßgerät

Fieldmeter

1      2      3      4

Homogene Punkte > 1 GHz

Homogen points > 1 GHz

2, 3, 6 and 7

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 19

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfdurchführung/ Test Operation

Messplatz 3/ Test Site 3 Absorberhalle/ Anechoic Chamber (Foam)

Aufbaufoto / Setup photo

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 20

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfdurchführung	Betriebszustand In Betrieb

Test operation	Applicability	In Use

Vorgabe per Software	Scaling by Software.

Frequenzbereich	Frequenzstep	Feldstärke	Abstand Antenne-EUT	Modulation

Frequency Range	Frequency step	Field Strength	Distance Antenna-EUT	Modulation

F2	80 MHz - 500 MHz 1 % 3 Sek./sec.	10 V/m	3m	80 % AM 1 kHz

F3	500 MHz - 1 GHz	1 % 3 Sek./sec.	10 V/m	3m	80 % AM 1 kHz

F4	1 GHz - 3 GHz	1 % 3 Sek./sec.	10 V/m	3m	80 % AM 1 kHz

Vertikale Antennenpolarisation

Ver. antenna polarisation

Prüfling	Bewertungskriterium/ Ausfallzeit

EUT	Performance Criteria/ Failure Time

————————————————————————————————————————————

Frontansicht	A

Frontside

————————————————————————————————————————————

Rechte Seite	A

Rightside

————————————————————————————————————————————

Linke Seite	A

Leftside

————————————————————————————————————————————

Rückansicht	A

Backside

Horizontale Antennenpolarisation

Hor. antenna polarisation

Prüfling	Bewertungskriterium/ Ausfallzeit

EUT	Performance Criteria/ Failure Time

————————————————————————————————————————————

Frontansicht	A

Frontside

————————————————————————————————————————————

Rechte Seite	A

Rightside

————————————————————————————————————————————

Linke Seite	A

Leftside

————————————————————————————————————————————

Rückansicht	A

Backside

Bemerkungen	--

Remarks

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 21

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente Einströmung	Test bestanden

Susceptibility Against Conducted Sinus Wave	Test passed

Prüfverfahren/ Test Specification

DIN EN 61000-4-6, Ausgabe:2001-12, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 4-6: Prüf- und

Messverfahren; Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder (IEC

61000-4-6:1996 + A1:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-6:1996 + A1:2001

Eingesetzte wesentliche Meßgeräte/ Essential Test Equipment	Kal./Cal.

R & S Messender/ Transmitter	SMY 01	SN.	843574/006	8.2008

ENI 100 W Verstärker/ Amplifier	3100 LA	SN.	116	8.2008

MEB Richtkoppler/ Coppler	RK 100	SN.	13046	8.2008

MEB EM Koppelstrecke/ Power Clamp	KEMZ-801  SN.	12664	8.2008

R & S Leistungsmesser/ Power Meter	NRVS	SN.	845443/006	8.2008

R & S Leistungsmeßkopf/ Power Head	URV5-Z4	SN.	844380/055	8.2008

Kalibrierung des Messaufbaues/ Verification of Test Setup

Traceability Standards	Meßunsicherheit/ Calibration Uncertainty +-1,25 dB

Prüfdurchführung/ Test Operation

Messplatz 2/ Test Site 2

Absorberhalle/ Anechoic Chamber (Foam)

Aufbaufoto / Setup photo

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 22

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfdurchführung	Betriebszustand In Betrieb

Test operation	Applicability	In Use

Frequenzbereich	Frequenzstep	Spannung	Kopplung mit	Modulation

Frequency Range	Frequency step	Voltage	Coupling with	Modulation

150 kHz - 80 MHz	1 % 3 Sek./sec.	10 Vemk	Koppelzange/ Clamp	80 % AM 1 kHz

Anschlüsse	Bewertungskriterium/ Ausfallzeit

Measuring Ports	Performance Criteria/ Failure Time

———————————————————————————————————————————

AC Leitung	A

AC cable

Bemerkungen	--

Remarks

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 23

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Messung der Funkstörspannung	Test bestanden

Measuring Conducted Voltage Emission	Test passed

Prüfverfahren/ Test Specification

DIN EN 55011; VDE 0875-11:2007-11 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeräte

(ISM-Geräte) - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 11:2003 + A1:2004, modifiziert +

A2:2006); EN 55011:2007 + A2:2007

Eingesetzte wesentliche Meßgeräte/ Essential Test Equipment	Kal./Cal.

R & S Meßempfänger/ Receiver	ESPC	SN.	846824/028	8.2008

SINPRO Absorberhalle/ Absorber Hall

R & S 5-Leiter Netzwerk/ Artificial Mains Network (LISN) ESH2-Z5	SN.	843285/005	8.2008

Kalibrierung des Messaufbaues/ Verification of Test Setup

Traceability Standards	Meßunsicherheit/ Calibration Uncertainty +-1,25 dB

Prüfdurchführung/ Test Operation

Messplatz 1/ Test Site 1

Absorberhalle/ Anechoic Chamber (Foam)

Der Prüfling wird an die Netznachbildung angeschlossen. The EUT is connected to the LISN. Der Spannungs-

wert ergibt sich aus der Addition der Empfängerablesung in dBµV und des Transducerfaktors in dB. The

voltage value is calculated by adding the receiver reading in dBµV to the transducer factor dB.

Prüfmerkmale/ Test Passed by Result

Der Prüfling muss die QP/ AV Grenzwerte unterschreiten. The EUT must not cross the QP/ AV border line.

Die Störspannungen werden zwischen den einzelnen Leiter einzeln gemessen. The measurement of the

voltage against the earth of the different phases is carried out succesively.

Der Spitzenwert (blaue Linie) und der Mittelwert (grüne Linie) wird kontinuierlich in die Grafik eingetragen. The

peak (blue line) and the average (green line) value are recorded continuosly on the graph. Werte mit einen

Abstand kleiner 6 dB werden nachgemessen.Values smaller 6 dB distance to border line will be checked.

Die rot eingetragenen Kreuze sind die maximalen Werte der Nachmessung. The crosses typed in red are the

maximum results of the finalmeasuring. Diese Werte sind auch in der Tabelle auf der Folgeseite dargestellt.

These results are represented also in the table on the continuation page. Nur der Maximalwert der verschiedenen

Messungen wird eingetragen. Only the maximum of all the values is displayed.

Die maximalen Werte (rote Kreuze) dürfen die Grenzwertlinie nicht überschreiten. The maximum results (red

crosses) don’t exceed the limiting value line.

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 24

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Aufbaufoto/ Setup photo

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 25

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

14 Nov 2007	09:21

SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR

MESSUNG DER FUNKSTOERSPANNUNG

EUT:

Manuf:

Op Cond:

Operator:

Test Spec:

Comment:

File:

Scan Settings

Series 600

DPS Instruments Inc.

Manfred Schiedrich

230 V AC N Line

1411ss1.dat : New Measurement

(1 Range)

Frequencies	Receiver Settings

Start	Stop	Step	IF BW	Detector	M-Time	Atten	OpRge

150kHz	30MHz	5kHz	10kHz	PK+AV	20msec	Auto	60dB

Transducer	No.	Start	Stop	Name

13	9kHz	30MHz	ESH2_Z5+

Final Measurement:	X QP / + AV

Meas Time:

Subranges:

Acc Margin:

1sec

25

6 dB

dBµV

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

EN_B_QP                                         EN_B_AV

0,15	1,0	10,0

30,0

MHz

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 26

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

14 Nov 2007	09:21

SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR

MESSUNG DER FUNKSTOERSPANNUNG

EUT:

Manuf:

Op Cond:

Operator:

Test Spec:

Comment:

File:

Scan Settings

Series 600

DPS Instruments Inc.

Manfred Schiedrich

230 V AC N Line

1411ss1.dat : New Measurement

(1 Range)

Frequencies	Receiver Settings

Start	Stop	Step	IF BW	Detector	M-Time	Atten	OpRge

150kHz	30MHz	5kHz	10kHz	PK+AV	20msec	Auto	60dB

Transducer	No.	Start	Stop	Name

13	9kHz	30MHz	ESH2_Z5+

Final Measurement:	X QP / + AV

Meas Time:

Subranges:

Acc Margin:

1sec

25

6 dB

Final Measurement Results:

Frequency

MHz

QP Level

dBµV

QP Limit

dBµV

QP Delta

dB

Phase

-

PE

-

0,15	47,38	66,00	18,62	L1	gnd

0,225	41,58	62,63	21,05	N	gnd

0,28	44,62	60,82	16,20	N	gnd

0,35	46,80	58,96	12,16	L1	fl

0,365	56,80	58,61	1,81	L1	fl

0,435	42,36	57,16	14,80	N	fl

9,755	48,63	60,00	11,37	L1	gnd

Frequency

MHz

AV Level

dBµV

AV Limit

dBµV

AV Delta

dB

Phase

-

PE

-

No results

* limit exceeded

Indicated Phase/PE shows Configuration of max. Emission

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 27

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

14 Nov 2007	09:36

SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR

MESSUNG DER FUNKSTOERSPANNUNG

EUT:

Manuf:

Op Cond:

Operator:

Test Spec:

Comment:

File:

Scan Settings

Series 600

DPS Instruments Inc.

Manfred Schiedrich

230 V AC L1 Line

1411ss2.dat : New Measurement

(1 Range)

Frequencies	Receiver Settings

Start	Stop	Step	IF BW	Detector	M-Time	Atten	OpRge

150kHz	30MHz	5kHz	10kHz	PK+AV	20msec	Auto	60dB

Transducer	No.	Start	Stop	Name

13	9kHz	30MHz	ESH2_Z5+

Final Measurement:	X QP / + AV

Meas Time:

Subranges:

Acc Margin:

1sec

25

6 dB

dBµV

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

EN_B_QP                                         EN_B_AV

0,15	1,0	10,0

30,0

MHz

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 28

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

14 Nov 2007	09:36

SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR

MESSUNG DER FUNKSTOERSPANNUNG

EUT:

Manuf:

Op Cond:

Operator:

Test Spec:

Comment:

File:

Scan Settings

Series 600

DPS Instruments Inc.

Manfred Schiedrich

230 V AC L1 Line

1411ss2.dat : New Measurement

(1 Range)

Frequencies	Receiver Settings

Start	Stop	Step	IF BW	Detector	M-Time	Atten	OpRge

150kHz	30MHz	5kHz	10kHz	PK+AV	20msec	Auto	60dB

Transducer	No.	Start	Stop	Name

13	9kHz	30MHz	ESH2_Z5+

Final Measurement:	X QP / + AV

Meas Time:

Subranges:

Acc Margin:

1sec

25

6 dB

Final Measurement Results:

Frequency

MHz

QP Level

dBµV

QP Limit

dBµV

QP Delta

dB

Phase

-

PE

-

0,15	47,06	66,00	18,94	L1	gnd

0,28	45,92	60,82	14,90	L1	gnd

0,35	54,96	58,96	4,00	L1	fl

0,355	55,62	58,84	3,22	L1	gnd

9,72	51,39	60,00	8,61	L1	gnd

Frequency

MHz

AV Level

dBµV

AV Limit

dBµV

AV Delta

dB

Phase

-

PE

-

No results

* limit exceeded

Indicated Phase/PE shows Configuration of max. Emission

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 29

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Messung der elektrischen Funkstörfeldstärke	Test bestanden

Measuring Radiated E-Field Emission	Test passed

Prüfverfahren/ Test Specification

DIN EN 55011; VDE 0875-11:2007-11 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeräte

(ISM-Geräte) - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 11:2003 + A1:2004, modifiziert +

A2:2006); EN 55011:2007 + A2:2007

Eingesetzte wesentliche Meßgeräte/ Essential Test Equipment	Kal./Cal.

R & S Meßempfänger/ Receiver	ESPC	SN.	846824/028	8.2008

SINPRO Absorberhalle/ Absorber Hall

10 m Freifeld/ Field

R & S Vorverstärker/ Amplifier	ESV-Z3	SN.	847944/002	8.2008

Chase Log.Per. Antenne/ Antenna	CBL 6111	SN.	1764	8.2008

Kalibrierung des Messaufbaues/ Verification of Test Setup

Traceability Standards	NSA Meßunsicherheit/ Calibration Uncertainty +-1,25 dB

Messender

Transmitter

Empfänger

Receiver

Prüfdurchführung/ Test Operation

Messplatz 3/ Test Site 3

Absorberhalle/ Anechoic Chamber (Foam)

Die Feldstärke ergibt sich aus der Addition der Empfängerablesung in dBµV und des Antennenfaktors in dB

(1/m). The field-strength is calculated by adding the receiver reading in dBµV to the antenna factor dB (1/m).

Prüfmerkmale/ Test Passed by Result

Der Prüfling muss die QP Grenzwerte unterschreiten. The EUT must not cross the QP border line.

Freifeld/ Schirmkabine	Abstand 10 m

Measurement Field/ Shielded Room  Distance

Azimut

0° - 360°

Prüfling

EUT

Polarisation

Horizontal

Vertikal

Höhe

High

1 - 4 m/ 1.5 m

Empfänger

Receiver

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 30

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Die hellblaue Linie zeigt den Wert ohne Testgerät.(Grundrauschen) The ice blue line shows the value without

test piece of equipment. Aussendungsmesswerte, welche ursächlich durch Umgebungsstörungen entstanden

sind, werden später gelöscht. Emission values causality from environment are deleted.

Die dunkelblaue Linie ist eine Peak Vormessung mit verkürzter Messzeit. The deep blue line is Peak

premeasuring with an abbreviated measurement time. Die rot eingetragenen Kreuze sind die maximalen

Werte der QP Nachmessung. The crosses typed in red are the maximum results of the QP finalmeasuring.

Diese Werte sind auch in der Tabelle auf der Folgeseite dargestellt. These results are represented also in

the table on the continuation page.

Die maximalen Werte (rote Kreuze) dürfen die Grenzwertlinie nicht überschreiten. The maximum results (red

crosses) don’t exceed the limiting value line.

Aufbaufoto/ Setup photo

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 31

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR

MESSUNG DER ELEKTRISCHEN FELDSTÄRKE

EUT:

Manuf:

Op Cond:

Operator:

Test Spec:

Comment:

File:

Scan Settings

Series 600

DPS Instruments Inc.

Manfred Schiedrich

Antenna V/ 0°/ 10 m

1411ef1.dat : New Measurement

(1 Range)

Frequencies	Receiver Settings

Start	Stop	Step	IF BW	Detector	M-Time	Atten	OpRge

30MHz	1GHz	60kHz	120kHz	PK	2msec	0 dB	60dB

Transducer	No.	Start	Stop	Name

22	20MHz	1GHz	CBL6111+

Prescan Measurement:	X PK

Meas Time:

Subranges:

Acc Margin:

see scan settings

25

6 dB

dBµV/m

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

EN022B

0,03	0,1

1,0

GHz

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 32

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR

MESSUNG DER ELEKTRISCHEN FELDSTÄRKE

EUT:

Manuf:

Op Cond:

Operator:

Test Spec:

Comment:

File:

Scan Settings

Series 600

DPS Instruments Inc.

Manfred Schiedrich

Antenna H/ 0°/ 10 m

1411ef2.dat : New Measurement

(1 Range)

Frequencies	Receiver Settings

Start	Stop	Step	IF BW	Detector	M-Time	Atten	OpRge

30MHz	1GHz	60kHz	120kHz	PK	2msec	0 dB	60dB

Transducer	No.	Start	Stop	Name

22	20MHz	1GHz	CBL6111+

Prescan Measurement:	X PK

Meas Time:

Subranges:

Acc Margin:

see scan settings

25

6 dB

dBµV/m

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

EN022B

0,03	0,1

1,0

GHz

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 33

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR

MESSUNG DER ELEKTRISCHEN FELDSTÄRKE

EUT:

Manuf:

Op Cond:

Operator:

Test Spec:

Comment:

File:

Scan Settings

Series 600

DPS Instruments Inc.

Manfred Schiedrich

Antenna V/ 45°/ 10 m

1411ef3.dat : New Measurement

(1 Range)

Frequencies	Receiver Settings

Start	Stop	Step	IF BW	Detector	M-Time	Atten	OpRge

30MHz	1GHz	60kHz	120kHz	PK	2msec	0 dB	60dB

Transducer	No.	Start	Stop	Name

22	20MHz	1GHz	CBL6111+

Prescan Measurement:	X PK

Meas Time:

Subranges:

Acc Margin:

see scan settings

25

6 dB

dBµV/m

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

EN022B

0,03	0,1

1,0

GHz

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 34

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR

MESSUNG DER ELEKTRISCHEN FELDSTÄRKE

EUT:

Manuf:

Op Cond:

Operator:

Test Spec:

Comment:

File:

Scan Settings

Series 600

DPS Instruments Inc.

Manfred Schiedrich

Antenna H/ 45°/ 10 m

1411ef4.dat : New Measurement

(1 Range)

Frequencies	Receiver Settings

Start	Stop	Step	IF BW	Detector	M-Time	Atten	OpRge

30MHz	1GHz	60kHz	120kHz	PK	2msec	0 dB	60dB

Transducer	No.	Start	Stop	Name

22	20MHz	1GHz	CBL6111+

Prescan Measurement:	X PK

Meas Time:

Subranges:

Acc Margin:

see scan settings

25

6 dB

dBµV/m

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

EN022B

0,03	0,1

1,0

GHz

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 35

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR

MESSUNG DER ELEKTRISCHEN FELDSTÄRKE

EUT:

Manuf:

Op Cond:

Operator:

Test Spec:

Comment:

File:

Scan Settings

Series 600

DPS Instruments Inc.

Manfred Schiedrich

Antenna V/ 90°/ 10 m

1411ef5.dat : New Measurement

(1 Range)

Frequencies	Receiver Settings

Start	Stop	Step	IF BW	Detector	M-Time	Atten	OpRge

30MHz	1GHz	60kHz	120kHz	PK	2msec	0 dB	60dB

Transducer	No.	Start	Stop	Name

22	20MHz	1GHz	CBL6111+

Prescan Measurement:	X PK

Meas Time:

Subranges:

Acc Margin:

see scan settings

25

6 dB

dBµV/m

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

EN022B

0,03	0,1

1,0

GHz

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 36

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

SCHWILLE ELEKTRONIK GMBH EMV LABOR

MESSUNG DER ELEKTRISCHEN FELDSTÄRKE

EUT:

Manuf:

Op Cond:

Operator:

Test Spec:

Comment:

File:

Scan Settings

Series 600

DPS Instruments Inc.

Manfred Schiedrich

Antenna H/ 90°/ 10 m

1411ef6.dat : New Measurement

(1 Range)

Frequencies	Receiver Settings

Start	Stop	Step	IF BW	Detector	M-Time	Atten	OpRge

30MHz	1GHz	60kHz	120kHz	PK	2msec	0 dB	60dB

Transducer	No.	Start	Stop	Name

22	20MHz	1GHz	CBL6111+

Prescan Measurement:	X PK

Meas Time:

Subranges:

Acc Margin:

see scan settings

25

6 dB

dBµV/m

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

EN022B

0,03	0,1

1,0

GHz

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 37

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Messung der Oberschwingungsströme	Test bestanden

Measuring Harmonic Current Emission	Testpassed

Prüfverfahren/ Test Specification

DIN EN 61000-3-2; VDE 0838-2:2006-10 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte -

Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom <= 16 A je Leiter) (IEC 61000-3-2:2005);

Deutsche Fassung EN 61000-3-2:2006

Eingesetzte wesentliche Meßgeräte/ Essential Test Equipment	Kal./Cal.

Tektronix Oszilloskop/ Oscilloscope	TDS 220	SN.	B 013129	8.2008

LEM AC/DC Meßkopf/ AC/ DC Oscilloscope Probe	PR 30	8.2008

Kalibrierung des Messaufbaues/ Verification of Test Setup

Traceability Standards	Meßunsicherheit U/I / Calibration Uncertainty V/C	+- 3 %

Prüfdurchführung/ Test Operation

Messplatz 5/ Test Site 5

Prüfmerkmale/ Test Passed by Result

Der Prüfling muss die Grenzwerte unterschreiten. The EUT must not cross the border line.

Klassifizierung des EUT/ Classification

Klasse	A	Symmetrische dreiphasige Geräte und anderen Geräte.

Class	Symmetrical three-phase EUTs and other EUTs

Anwendungsbereich/ Application

Nennspannung	230 V AC 50 Hz

Rated voltage	230 V AC 50 cycles per second

Steuerprinzip	--

Steering principle

Beobachtungsdauer	2,5 Minuten

Observation duration	2.5 minutes

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 38

|  | Freq | Voltage RMS | Voltage %F | Voltage Phase | Current RMS | Current %F | Current Phase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundamental | 50 |  |  |  | 5.61 A | 100.00% | 0.0 |
| Harmonic 2 | 100 |  |  |  | 30.9 mA | 0.55% | -96.7 |
| Harmonic 3 | 150 |  |  |  | 276 mA | 4.93% | 20.7 |
| Harmonic 4 | 200 |  |  |  | 8.15 mA | 0.15% | 8.42 |
| Harmonic 5 | 250 |  |  |  | 29.6 mA | 0.53% | -134 |
| Harmonic 6 | 300 |  |  |  | 12.7 mA | 0.23% | 161 |
| Harmonic 7 | 350 |  |  |  | 116 mA | 2.07% | 82.4 |
| Harmonic 8 | 400 |  |  |  | 12.2 mA | 0.22% | -60.2 |
| Harmonic 9 | 450 |  |  |  | 85.8 mA | 1.53% | -34.2 |
| Harmonic 10 | 500 |  |  |  | 6.36 mA | 0.11% | 13.2 |
| Harmonic 11 | 550 |  |  |  | 47.7 mA | 0.85% | 148 |
| Harmonic 12 | 600 |  |  |  | 5.03 mA | 0.09% | 132 |
| Harmonic 13 | 650 |  |  |  | 44.7 mA | 0.80% | 131 |
| Harmonic 14 | 700 |  |  |  | 1.34 mA | 0.02% | 155 |
| Harmonic 15 | 750 |  |  |  | 31.7 mA | 0.57% | -50.9 |
| Harmonic 16 | 800 |  |  |  | 7.82 mA | 0.14% | -144 |
| Harmonic 17 | 850 |  |  |  | 28.8 mA | 0.51% | 172 |
| Harmonic 18 | 900 |  |  |  | 8.19 mA | 0.15% | -51.3 |
| Harmonic 19 | 950 |  |  |  | 22.2 mA | 0.40% | 62.8 |
| Harmonic 20 | 1k |  |  |  | 4.73 mA | 0.08% | 29.7 |
| Harmonic 21 | 1.05 k |  |  |  | 8.85 mA | 0.16% | -79.5 |
| Harmonic 22 | 1.1 k |  |  |  | 4.12 mA | 0.07% | 106 |
| Harmonic 23 | 1.15 k |  |  |  | 23.6 mA | 0.42% | -168 |
| Harmonic 24 | 1.2 k |  |  |  | 3.97 mA | 0.07% | 172 |
| Harmonic 25 | 1.25 k |  |  |  | 17.7 mA | 0.32% | 59.7 |
| Harmonic 26 | 1.3 k |  |  |  | 2.22 mA | 0.04% | -92.9 |
| Harmonic 27 | 1.35 k |  |  |  | 7.2 mA | 0.13% | -104 |
| Harmonic 28 | 1.4 k |  |  |  | 2.89 mA | 0.05% | 8.76 |
| Harmonic 29 | 1.45 k |  |  |  | 9.97 mA | 0.18% | -179 |
| Harmonic 30 | 1.5 k |  |  |  | 1.65 mA | 0.03% | -7.37 |
| Harmonic 31 | 1.55 k |  |  |  | 7.05 mA | 0.13% | 66.5 |
| Harmonic 32 | 1.6 k |  |  |  | 683 uA | 0.01% | -127 |
| Harmonic 33 | 1.65 k |  |  |  | 7.12 mA | 0.13% | -77.6 |
| Harmonic 34 | 1.7 k |  |  |  | 339 uA | 0.01% | 19.5 |
| Harmonic 35 | 1.75 k |  |  |  | 1.59 mA | 0.03% | 149 |
| Harmonic 36 | 1.8 k |  |  |  | 2.08 mA | 0.04% | 165 |
| Harmonic 37 | 1.85 k |  |  |  | 3.9 mA | 0.07% | 98.9 |
| Harmonic 38 | 1.9 k |  |  |  | 1.01 mA | 0.02% | 88.8 |
| Harmonic 39 | 1.95 k |  |  |  | 3.09 mA | 0.06% | -146 |
| Harmonic 40 | 2k |  |  |  | 221 uA | 0.00% | -161 |
| Harmonic 41 | 2.05 k |  |  |  | 3.72 mA | 0.07% | -161 |
| Harmonic 42 | 2.1 k |  |  |  | 1.84 mA | 0.03% | -154 |
| Harmonic 43 | 2.15 k |  |  |  | 3.33 mA | 0.06% | -23.7 |
| Harmonic 44 | 2.2 k |  |  |  | 353 uA | 0.01% | -78.3 |
| Harmonic 45 | 2.25 k |  |  |  | 1.13 mA | 0.02% | 144 |
| Harmonic 46 | 2.3 k |  |  |  | 1.53 mA | 0.03% | -169 |
| Harmonic 47 | 2.35 k |  |  |  | 2.87 mA | 0.05% | 168 |
| Harmonic 48 | 2.4 k |  |  |  | 1.2 mA | 0.02% | -105 |
| Harmonic 49 | 2.45 k |  |  |  | 2.32 mA | 0.04% | 167 |

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 39

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Messung der Spannungsänderungen und Flicker	Test bestanden

Measuring of voltage changes and flicker	Testpassed

Prüfverfahren/ Test Specification

DIN EN 61000-3-3; VDE 0838-3:2006-06 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte -

Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen

Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom <=16 A je Leiter, die keiner

Sonderanschlussbedingung unterliegen (IEC 61000-3-3:1994 + A1:2001 + A2:2005); Deutsche Fassung

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Eingesetzte wesentliche Meßgeräte/ Essential Test Equipment	Kal./Cal.

Tektronix Oszilloskop/ Oscilloscope	TDS 220	SN.	B 013129	8.2008

Tektronix Tastkopf/ Oscilloscope Probe	P 5100	8.2008

Kalibrierung des Messaufbaues/ Verification of Test Setup

Traceability Standards	Meßunsicherheit U/I / Calibration Uncertainty V/C	+- 3 %

Prüfdurchführung/ Test Operation

Messplatz 5/ Test Site 5

Prüfmerkmale/ Test Passed by Result

Der Prüfling muss die Grenzwerte unterschreiten. The EUT must not cross the border line.

Soll Netzimpedanz	0,40+ j 0,25 Ohm

Internal Impedance

Nennspannung	230 V AC 50 Hz

Rated voltage	230 V AC 50 cycles per second

Beobachtungsdauer	Pst	10 Minuten/ 10 minutes

Observation duration	Pit	120 Minuten/ 120 minutes

Im Beobachtungszeit von 10 Minuten wurde keine Spannungsänderung von > 3,3 % beobachtet.

In observation time of 10 minutes was observed no voltage changes of > 3.3%.

Aus diesem Grunde wurde die Prüfungen nicht weiter durchgeführt.

For this reason the examinations one did not accomplish.

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 40

| Spannungsschwankungen |  | Messwert |  | Grenzwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltage Fluctuations |  | Meas.Value |  | Limit |
| Relative Spannungsänderung | dU | 3,25 | V |  |
| Rel. Voltage duration | Un | 230,00 | V |  |
| Flickernachwirkungszeit |  |  |  |  |
| Fluctuation time delay |  |  |  |  |
| Formfaktor | F | 1,00 |  |  |
| Formfactor | tf | 0,00 |  |  |
| Kurzzeitflickerstärke | Pst | 0,09 |  | 1 |
| Short Time Fluctuation |  |  |  |  |
| Langzeitflickerwert | Pit | 0,01 |  | 0,65 |
| Long Time Fluctuation |  |  |  |  |
| Spannungsänderung | d(t) | 1,4% |  | 3,30% |
| Voltage Changes |  |  |  |  |
| Relativ konstante Spannungsänderung | dc | 1,4% |  | 3,30% |
| Relativ steady voltage changes |  |  |  |  |
| Maximale relative Spannungsänderung | dmax | 1,4% |  | 4 % (6%) |
| Maximum relative voltage change |  |  |  |  |

Labor für die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit

Electromagnetic Compatibility Testing Laboratory

Prüfdurchführung	Betriebszustand	In Betrieb

Test operation	Applicability	In Use

Gegenstand/ Object	Series 600 Modular GC Systems	Prüfbericht/ Testreport Nr. 3000

Auftraggeber/ Customer	DPS Instruments,Inc.	Seite/ Page 41